AMP无创血液分析仪操作步骤（CS版）

1、仪器、打印机接通电源，保持插线板每台仪器专用。

2、把系统“密钥”连接到仪器右侧的USB接口上，密钥需专人保管。

3、打开电脑电源，双击USPIH10.0图标进入检测操作页面。

4、请被检测者自己填写基本信息单。

5、请被检测者称体重、手机静音或关机、围巾、帽子项链等饰品取下。

6、请被检测者平躺在检测床上，女性需要松开胸衣扣，告知检测需要摆放五个传感器，无创，无痛，放松情绪不要紧张，保持腋窝和颈部无汗。

7、为被检测者测量血压，同时询问病人既往病史、撕三段胶布、用酒精消毒传感器。

8、血压检测结束请记录在信息单上。

9、点击页面中的“+”出现新的信息框，录入被检者姓名、联系方式、分组类型及性别，后点击确认，进入下一个信息框，双击新检测，再次输入被检测者信息。

10、对照图谱把五个不同颜色的传感器正确摆放在客人身体表面，用胶布固定。

11、按信息单内容在仪器上录入：年龄、体重（一公斤为单位，必须是整数）、脉搏、呼吸（一般是脉搏数的四分之一，16～20次/分）。

12、个人信息录入完成后，点击“开始检测”。

13、仪器自动选择时间段在“360s”

14、观察温度变化，左右颈部温度及左右腋下温度相减不能大于0.5度，肚脐温度不小于30度。

15、当左边采集框及中间采集框全部变成绿色时，点击百分条观察是否有5个9出现，出现5个9后可延续3-5秒稳定界面，按右键点击停止，在新界面左上角点击第四个图标出现报告文档格式，此时要用心浏览报告数据，并可修正参考结果，如果发现有离奇数据可反复进行重新检测，点击左上角“星”键回到软件系统界面，双击新检测。

16、如果采集框始终不能完全变绿，可点击“720s”，并检查传感器位置是否放置正确。

17、浏览数据无异常并修正参考结果后，点击左上角第二排第一个打印图标进行打印，再点击第二排第二个图标”HTML”进行另存在E盘中，存入当日的文件夹内（根据检测人数的情况，可每天新建一个文件夹）。

18、存入后出现完整报告界面，需再次核对被检测者的信息，确定无疑后取下传 感器并用酒精擦拭。

19、检查完毕，整理好床单，保持检测室内干净整洁。